Объявление о проведении закупа  изделий медицинского

назначения способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 «А», в соответствии главы 10 Постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе изделий медицинского назначения.

| № | Наименование товара | Единица изм-я | Кол-во | Цена за еденицу, тенге | Общая стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких | комплект | 1 | 799 250,00 | 799 250,00 |

2. Срок и условия поставки: в течение 30 календарных дней, со дня заключения договора.

3. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, кабинет 311.

4. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

5. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 302 кабинет.

6. Технические характеристики: согласно приложению № 2.

7. Окончательный срок подачи ценовых предложений: 24 ноября 2020 года.

8. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 25 ноября 2020 года, в 09 часов 30 минут, Жамбылская область,

город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 302 кабинет.

Главный врач                                                                                                        Ж. Тойшибекова

 Мурат Ж.

 8(7262)54-38-14

Приложение № 1 к объявлению

Технические характеристики

Наименование: Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких

Наименование, относящейся к средствам измерения: Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких.

Требования к комплектации

Основные комплектующие.

1. Блок электронный спирометра 1 шт.: Предназначен для измерения объемной скорости и объема воздуха при исследовании свойств функции внешнего дыхания человека с помощью метода спирографии.

Не менее 43 измеряемых параметра

Спокойное дыхание: ЖЕЛ, РОвд, РОвыд, ДО.

Форсированный выдох/Экспресс-тест: ФЖЕЛ, ПОС, Опос, Тпос, Твыд, ОФВ0.5, ОФВ1, ОФВ3, ОФВ1/ЖЕЛ (индекс Тиффно), ОФВ1/ФЖЕЛ, ОФВ3/ЖЕЛ, ОФВ3/ФЖЕЛ, МОС25%, МОС50%, МОС75%, СОС200-1200, СОС25-75, СОС75-85, Аех, FIV0.5, FEV0.5/FIV0.5, ПОСвд, MIF50%, MEF50/MIF50.

Минутная вентиляция: МВЛ, ЧД, ДО.

А также провокационные пробы и др.

Диапазон измерения объемной скорости воздуха не менее 0–15 л/с

Пределы допускаемой основной погрешности при измерении объемной скорости воздуха:

 абсолютной в диапазоне объемной скорости воздуха от 0 до 1.5 л/с – не более ±0.05 л/с

 относительной в диапазоне объемной скорости воздуха от 1.5 до 15 л/с -  не более ±3%

Диапазон измерения объема воздуха -  не менее 0.1– не более 12 л

Пределы допускаемой основной погрешности при измерении объема воздуха:

 абсолютной в диапазоне объема воздуха от 0.1 до 2 л – не более ±0.06 л

 относительной в диапазоне объема воздуха от 2 до 12 л – не более ±3%

Связь с компьютером - USB

Потребляемая электронным блоком мощность не более  1 ВА

Габаритные размеры электронного блока не более 1609545 мм

Масса электронного блока не более 0.35 кг

Масса в упаковке (без компьютера и принтера) не более 4 кг

2 Трубка импульсная	Предназначена для подключения между электронным блоком и преобразователем потока 2 шт.

3 Преобразователь потока Предназначен для измерения скорости потока и объёма воздуха 	10 шт.

4  Шприц калибровочный (3 л)	Предназначен для калибровки прибора. Объем калибровочного шприца приближен к средней жизненной емкости легких человека. Спирометр, откалиброванный 3-литровым шприцем, более точно и верно измеряет функции внешнего дыхания. Шприцы с объемом меньше объема измеряемого объекта дают заведомо худший результат калибровки 1 шт.

Дополнительные комплектующие:

Расходные материалы:

1 Мундштук Для исследования вентиляционных функций легких. Многоразовый. Посадочный диаметр – не менее 30мм	20 шт.

2 Зажим носовой Предназначен для пережатия носовых полостей при проведении спирометрических обследований 2 шт.

3 Кольцо уплотнительное Предназначен для герметичного соединения двух частей преобразователя потока 5 шт.

4 Сетка измерительная	Предназначена для измерения скорости потока и объёма воздуха 10 шт.

5 Полукольцо	Предназначена для плотной фиксаций двух частей преобразователя потока 5 шт.

6 Сумка для переноски	Предназначена для переноски и хранения электронного блока, калибровочного шприца и расходного материала 1 шт.

7 Программное обеспечение	Позваляет проводить все виды спирометрических тестов, настраивать и автоматически создавать протоколы обследования.

ВСЕ ВИДЫ СПИРОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕСТОВ: — жизненная емкость легких (ЖЕЛ); — форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ); — максимальная вентиляция легких (МВЛ).

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ МАНЕВРА Спирограмма и кривая «поток-объем» отображаются в реальном времени, что позволяет вам эффективно контролировать качество выполнения теста.

АНИМАЦИЯ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ Интерактивная анимация, организованная в каждом из тестов по принципу биологической обратной связи, дает возможность существенно повысить качество обследования у детей. Используя игровую форму, вы можете легко объяснить задачу пациенту в конкретном обследовании и замотивировать его к ее выполнению.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Определение качества записанных кривых и их воспроизводимости существенно экономит время обследования и дает вам уверенность в надежном результате. Критерии качества выполнения дыхательных маневров соответствуют последним

международным рекомендациям ATS/ERS.

ШИРОКИЙ НАБОР СИСТЕМ ДОЛЖНЫХ ВЕЛИЧИН Программное обеспечение поддерживает работу со следующими системами должных величин: Clement и соавт. (1984), Clement и Zilber (1994), Knudson, ECCS, ITS, NHANES III и Pereira (1992). Кроме того, можно создавать собственные системы должных величин и редактировать уже существующие.

СРАВНЕНИЕ ТЕСТОВ - Программа предоставляет вам гибкие инструменты для отслеживания динамики показателей пациента во времени и построения соответствующих трендов.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ Экспресс-тест — особый вариант пробы форсированного выдоха, предназначенный специально для скрининговых исследований. Он дает вам возможность сократить время обследования без потери информативности.

НАСТРАИВАЕМЫЙ ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ - позволяет редактировать протокол и настраивать его по своему усмотрению. В него могут быть включены информация о пациенте, графики дыхательных маневров, таблицы значений с изменяемым набором параметров, текст автоматического заключения и т. д. Кроме того, для ускорения работы по умолчанию доступны несколько готовых шаблонов протоколов. 1 шт.

Температура и влажность:

Температура: от 5 до 40°C

Влажность: от 10 до 95% относительной влажности, без конденсации

Высота: до 4000 м над уровнем моря

Электропитание:

220 Вольт, 50/60 Гц. (Для компьютера)

5 Вольт от системного блока (Для аппарата)

Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт

Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

Главный врач                                                                                             Ж. Тойшибекова

 Мурат Ж.

 8(7262)54-38-14