ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Установка магнитотерапевтическая низкочастотная с регулировкой частоты, модуляции и индукции вращающегося магнитного поля УМТ, исполнение Люкс

| № п./п. | Наименование или обозначение параметра или требования | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РК | Наличие |
|  | Декларация о соответствии | Наличие |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Габаритные размеры частей установки (Д  Ш  В): |  |
|  | лечебная камера, мм | 2200  1080  1250 |
|  | ложемент для перемещения пациента, мм | 2430 × 655 × 940 |
|  | лечебная камера с полностью задвинутым ложементом для перемещения пациента, мм | 2600  1080  1250 |
|  | генератор, мм | 535 × 465 × 980 |
|  | отклонения габаритных размеров частей установки, %, не более | ± 5 |
|  | Параметры сети электропитания: |  |
|  | тип сети электропитания | трехфазная, с заземлением |
|  | номинальное напряжение сети, линейное, В | 380 |
|  | допустимое отклонение напряжения сети от номинального, % | ± 10 |
|  | частота сети, Гц | (50  0,5) |
|  | Масса частей установки: |  |
|  | лечебная камера, кг | 520 |
|  | ложемент для перемещения пациента, кг | 45 |
|  | генератор, кг | 62 |
|  | отклонения массы частей установки, %, не более | ± 5 |
|  | Максимальная мощность, потребляемая от сети, при номинальном напряжении сети, кВ∙А, не более | 2 |
|  | Параметры вращающегося магнитного поля лечебной камеры: |  |
|  | Диапазон частот вращения магнитного поля, Гц | (50…150) |
|  | Дискретность установки частоты вращения магнитного поля, Гц | 1 |
|  | Отклонение частоты вращения магнитного поля от заданного значения, % | ± 10 |
|  | Диапазон величин индукции вращающегося магнитного поля, мТл | (0,1…3) |
|  | Дискретность установки величины индукции вращающегося магнитного поля, мТл | 0,01 |
|  | Отклонение величины индукции вращающегося магнитного поля от заданного значения, % | ± 20 |
|  | Параметры модуляции амплитуды индукции вращающегося магнитного поля: |  |
|  | - Виды законов модуляции* | «Трапеция», «Треугольник», «Прямоугольник», «Синус А», «Синус В», «Синус С», «Плато». |
|  | Диапазон значений периода модуляции (длительности цикла), с | (30…120) |
|  | Дискретность установки значения периода модуляции, с | 1 |
|  | Отклонение значения периода модуляции от заданного значения, % | ± 10 |
|  | Параметры длительности процедуры |  |
|  | Диапазон установки длительности процедуры, мин | (5…60) |
|  | Дискретность установки длительности процедуры, мин | 1 |
|  | Отклонение значения длительности процедуры от заданного значения, % | ± 10 |
|  | Функция защиты от неисправностей внутренних вентиляторов | Наличие |
|  | Сенсорный дисплей предназначен для задания параметров процедур и настроек установки, а также для управления ходом процедур | Наличие |
|  | Время установления рабочего режима с момента включения установки, с, не более | 10 |
|  | Усилие перемещения ложемента для пациента при нагрузке на него массой (150  2) кг, Н, не более | 250 |
|  | Время непрерывной работы установки с максимальной магнитной индукцией 3 мТл в рабочей зоне лечебной камеры в циклическом режиме, ч, не менее | 8 |
|  | Средняя наработка на отказ установки, ч, не менее | 10 000 |
|  | Средний срок службы установки, лет, не менее | 10 |
|  | Вид климатического исполнения установки по ГОСТ 15150 | УХЛ 4.2 |
|  | Условия эксплуатации установки: |  |
|  | Тип помещения для эксплуатации | лабораторные, капитальные, жилые и другие подобного типа помещения |
|  | Диапазон допустимых температур окружающего воздуха, °С | (+ 10…+ 35) |
|  | Верхний предел относительной влажности воздуха (при + 25 °С), % | 80 |
|  | Диапазон допустимого атмосферного давления, кПа | (84,0…106,7) |
|  | Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |
|  | Требования безопасности |  |
|  | По безопасности установка должна соответствовать требованиям | ГОСТ Р 50267.0, ГОСТ IEC 60601-1-1. |
|  | Класс защиты установки от поражения электрическим током (по ГОСТ Р 50267.0) | I |
|  | Тип установки в зависимости от защиты от поражения электрическим током (в части в отношении допустимого тока утечки, надежности соединений защитного заземления, по ГОСТ Р 50267.0) | В |
|  | По электромагнитной совместимости установка должна соответствовать требованиям, за исключением требований к гармоническим составляющим тока по ГОСТ 30804.3.2 и колебаниям напряжения и фликеру по ГОСТ 30804.3.3 | ГОСТ 30324.1.2-2012 (С 01.03.2015 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014) |
|  | Комплектность |  |
|  | Лечебная камера | 1 шт. |
|  | Ложемент для перемещения пациента | 1 шт. |
|  | Генератор | 1 шт. |
|  | Индикатор вращения магнитного поля | 1 шт. |
|  | Паспорт | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  | Прочие условия |  |
|  | Блок управления с эргономичным сенсорным дисплеем, позволяющим одним нажатием запустить выбранные схемы лечения. | наличие |
|  | Гарантия, мес., не менее | 12 |

Примечания:

* Более подробная информация о видах законов модуляции приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Виды законов модуляции амплитуды индукции магнитного поля

а) «Трапеция» (исполнение Люкс);

б) «Треугольник» (исполнение Люкс);

в) «Прямоугольник» (исполнение Люкс);

г) «Синус А» (исполнение Люкс);

д) «Синус В» (исполнение Люкс);

ж) «Синус С» (исполнение Люкс);

з) «Плато» (исполнение Люкс).

T - период модуляции амплитуды индукции магнитного поля (длительность цикла).

Срок поставки: 60 дней

Главный врач                                                        Ж. Тойшибекова